病理取材台配置采购需求

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理取材台主机 | 1 | 台 | 规格：≥1800*800*2000mm - 台面304不锈钢板，台面厚度≥2mm，整体框架304不锈钢材质，材料厚度不小于1.5mm。 - 2.台面一次成型，四周无焊缝焊疤和裂缝。 3. 产品外形尺寸偏差±5%。产品外观要求：焊接件应无脱焊、虚焊、错位，夹渣、气孔等现象，焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm。在接触人体或收藏物品部位应无毛刺、刃口、棱角。抗盐雾度200H内1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中≥1.0mm 锈点不超过5点。（需提供第三方具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的该产品检测报告佐证）。 |
| 2 | 负压排气系统 | 1 | 套 | 负压排气设计，具有强排风系统模式，气流模式：工作区气流向下，无漩涡，无向上气流及死点。下降气流流速≥ 0.25～0.50(m/s)，流入气流流速≥0.5(m/s) ；（需提供第三方具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的该产品检测报告佐证）。 |
| 3 | 照明系统及紫外线杀菌系统 | 1 | 套 | 照度平均值≥650(lx)、紫外线≥400(mW/m²)；（需提供第三方具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的该产品检测报告佐证）。 |
| 4 | 成像专用光源组件 | 1 | 套 | 配备成像专用光源组件（预留孔洞、个性化订制需求与使用科室对接）。 |
| 5 | 磁性吸附工具架 | 1 | 套 | 配备磁性吸附工具架。 |
| 6 | 品牌骨组织粉碎机 | 1 | 套 | 全304不锈钢内胆，能粉碎骨组织，保证下水通畅。 |
| 7 | 电路保护组件 | 1 | 套 | 配备工作站整体电路保护组件。 |
| 8 | 冷热水龙头 | 2 | 套 | 配备2套304不锈钢取材工作站,配置专用冷热水龙头。 |
| 9 | 热水器 | 1 | 台 | 配备热水器，保证使用过程中有热水。 |
| 10 | 可伸缩小喷枪 | 1 | 套 | 取材工作站专用小喷枪，伸缩距离达到1米以上。 |
| 11 | 台面自动冲洗装置 | 1 | 套 | 台面自动冲洗装置，304不锈钢喷嘴，内部设计有防堵装置。 |
| 12 | 五孔插座 | 多 | 套 | 配备多套多功能五孔插座 |
| 备注：如果其他配套，请在备注说明. |  |  |  |  |