病理取材台配置采购需求

	序号
	配置名称
	数量
	单位
	参数要求

	1
	病理取材台主机
	1
	台
	规格：≥1800*800*2000mm 

台面304不锈钢板，台面厚度≥2mm，整体框架304不锈钢材质，材料厚度不小于1.5mm。

2.台面一次成型，四周无焊缝焊疤和裂缝。

3. 产品外形尺寸偏差±5%。产品外观要求：焊接件应无脱焊、虚焊、错位，夹渣、气孔等现象，焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm。在接触人体或收藏物品部位应无毛刺、刃口、棱角。抗盐雾度200H内1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中≥1.0mm 锈点不超过5点。（需提供第三方具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的该产品检测报告佐证）。

	2
	负压排气系统
	1
	套
	负压排气设计，具有强排风系统模式，气流模式：工作区气流向下，无漩涡，无向上气流及死点。下降气流流速≥ 0.25～0.50(m/s)，流入气流流速≥0.5(m/s) ；（需提供第三方具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的该产品检测报告佐证）。

	3
	照明系统及紫外线杀菌系统
	1
	套
	照度平均值≥650(lx)、紫外线≥400(mW/m²)；（需提供第三方具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的该产品检测报告佐证）。

	4
	成像专用光源组件
	1
	套
	配备成像专用光源组件（预留孔洞、个性化订制需求与使用科室对接）。

	5
	磁性吸附工具架
	1
	套
	配备磁性吸附工具架。

	6
	品牌骨组织粉碎机
	1
	套
	全304不锈钢内胆，能粉碎骨组织，保证下水通畅。

	7
	电路保护组件
	1
	套
	配备工作站整体电路保护组件。

	8
	冷热水龙头
	2
	套
	配备2套304不锈钢取材工作站,配置专用冷热水龙头。

	9
	热水器
	1
	台
	配备热水器，保证使用过程中有热水。

	10
	可伸缩小喷枪
	1
	套
	取材工作站专用小喷枪，伸缩距离达到1米以上。

	11
	台面自动冲洗装置
	1
	套
	台面自动冲洗装置，304不锈钢喷嘴，内部设计有防堵装置。

	12
	五孔插座
	多
	套
	配备多套多功能五孔插座

	备注：如果其他配套，请在备注说明.


